## case_memoire_general
Version 024
| 2013-10-09 |  |  | Plan Memoire du Modbus des PODS NUMERIQUE PONSEL
| FR |  |  |  | 1 case memoire : 2 octects
Les "float" correspondent a la norme ANSI/IEEE Std 754-1985 - simple precision (32 bits) (poids fort en tête, ‘big-Endian’)
Information disponible
Utilisée pour le paramétrage de la mesure
Utilisée pour la mesure
Utilisée pour le paramétrage du POD
|  | Utilisée pour l'étalonnage des paramètres | [14 empty] | total des emplacements non utilisé : | 1408 octets
|  | Systeme | [15 empty] | 100%
Pas utilisée
Emplacement mémoire Non Utilisé
Utilisée pour le Nettoyage Automatique
| Adresse Modbus (en hexadecimale) | Memoire | Lecture ecriture |  | Type | nombre de case memoire
1 | #NAME? |  | w | Ordre de lancer tels ou tels mesures (les mesures peuvent etre lancées ensemble) | int | 1 | [11 empty] | M4 | M3 | M2 | M1 | MT
2 | [6 empty] | MT : |  |  |  |  | 1 : lance la mesure de la temperature
2 | [6 empty] | M1 : |  |  |  |  | 1 : lance la mesure du parametre 1
2 | [6 empty] | M2 : |  |  |  |  | 1 : lance la mesure du parametre 2
2 | [6 empty] | M3 : |  |  |  |  | 1 : lance la mesure du parametre 3
2 | [6 empty] | M4 : |  |  |  |  | 1 : lance la mesure du parametre 4
2 | #NAME? |  | w | revenir coefficient usine | int | 1 | [11 empty] | Param4 | Param3 | Param2 | Param1 | ParamTemp
3 | [6 empty] | ParamTemp |  | 1: on revient avec les coefficients usine pour le parametre temperature (Val etalon, Val brute, Coef, le Satut, le Nom de l'operateur et Date de modif de Etal courant et de Etal temporaire ppv Coef usine)
3 | [6 empty] | Param1 |  | 1: on revient avec les coefficients usine pour le parametre 1 (Val etalon, Val brute, Coef, le Satut, le Nom de l'operateur et Date de modif de Etal courant et de Etal temporaire ppv Coef usine)
3 | [6 empty] | Param2 |  | 1: on revient avec les coefficients usine pour le parametre 2 (Val etalon, Val brute, Coef, le Satut, le Nom de l'operateur et Date de modif de Etal courant et de Etal temporaire ppv Coef usine)
3 | [6 empty] | Param3 |  | 1: on revient avec les coefficients usine pour le parametre 3 (Val etalon, Val brute, Coef, le Satut, le Nom de l'operateur et Date de modif de Etal courant et de Etal temporaire ppv Coef usine)
3 | [6 empty] | Param4 |  | 1: on revient avec les coefficients usine pour le parametre 4 (Val etalon, Val brute, Coef, le Satut, le Nom de l'operateur et Date de modif de Etal courant et de Etal temporaire ppv Coef usine)
3 | #NAME? |  | w | rappel d un des 10 derniers étalonnages ou d un des 10 sites | int | 1 |  |  |  |  | HIST | [6 empty] | PARA 4 | PARA 3 | PARA 2 | PARA 1 | PARA T
4 | [6 empty] | PARA X : | Mettre a '1' pour récuperer les coeff d'étalonnage de CE parametre (transfert du nom de l'operateur, de la date d'etalonnage, du nom du site, des status d'etalonnage, des valeur des etalons, des valeurs brutes et des coeff de etalX vers etal courant et etal temporaire)
4
4 | [6 empty] | HIST : | Valeur de 1 a 10. Information pour connaître le numero de l'étalonnage a récupérer (ou le numéro du site a recuperer)
4
4
4
4 | #NAME? |  | w | Coupure de l alimentation du Pods dans plus de 100ms (temps pour sauvegarder des registres) | int | 1 | Non utilisé actuellement.
5 | #NAME? |  | w | Changer l'adresse du capteur identifié par le numero de serie (en utilisant l'adresse 0) | ascii + int | 17 | les 16 premier int : la chaine de char du numero de serie (utiliser seulement par le logiciel Logtek)
22 | [6 empty] | int de fin : la nouvelle adresse
22 | #NAME? |  |  | RAM Non Utilisé |  | 53
75 | #NAME? |  | w | Reset le pod | int | 1 | actif en mettant la valeur a 0x01
76 | #NAME? |  | w | Reset Etalon + Operateur + Date etal Temporaire | int | 1 | actif en mettant la valeur a 0x01
77 | #NAME? |  | w | Reset Bootloader | int | 1
78 | #NAME? |  | w | Charger le BootLoader | int | 1 | Pour commencer, on passe en parametre les caracteres des 3 premieres lignes du fichier A43 à charger, pour verifier la compatibilité du fichier, puis on repasse tous le fichier ligne par ligne jusqu'à la ligne ox1A00
79 | #NAME? |  | w | BootLoader le Programme | int | 1 | Le POD passe en mode BootLoader si la valeur ecrite dans ce registre est 0x5555
80
80 | #NAME? | RAM | r | diagnostique (en %) | int | 1 | Non utilisé actuellement.
81 | #NAME? | RAM |  | ………………………………………………………………………………… | int | 1
82 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure (Générique) | int | 1 | StmTemp | Stm4 |  |  | Stm3 |  |  | Stm2 |  |  | Stm1 |  |  | StmT
83 | [6 empty] | StmX : |  | 000 : Mesure OK
83 | [8 empty] | 001 : Mesure OK mais la mesure est hors gamme
83 | [8 empty] | 010 : Mesure OK avec l' INFO 1
83 | [8 empty] | 011 : Mesure OK avec l' INFO 2
83 | [8 empty] | 100 : Mesure impossible, la mesure est hors gamme
83 | [8 empty] | 101 : Mesure impossible avec l'INFO 3
83 | [8 empty] | 110 : Mesure impossible avec l'INFO 4
83 | [8 empty] | 111 : mesure en cours (la mesure n est pas encore disponible)
83 | [6 empty] | StmTemp |  | 1 : si au moins un des coef est utilisé avec etal temporaire (config lors d'une procédure d'étalonnage)
83 | #NAME? | RAM | r | mesure de la température | float | 2
85 | #NAME? | RAM | r | mesure du parametre 1 | float | 2
87 | #NAME? | RAM | r | mesure du parametre 2 | float | 2
89 | #NAME? | RAM | r | mesure du parametre 3 | float | 2
91 | #NAME? | RAM | r | mesure du parametre 4 | float | 2
93 | #NAME? | RAM | r / w | Compense Temperature renvoye par le maitre | float | 2 | Val par defaut : 25°C
95 | #NAME? | RAM | r / w | Compense 1 renvoye par le maitre (parametre exterieur pour le calcul de compensation) | float | 2
97 | #NAME? | RAM | r / w | Compense 2 renvoye par le maitre (parametre exterieur pour le calcul de compensation) | float | 2
99
99 | #NAME? | RAM | r | Etat des peripheriques du pod. | int | 1 | PERI_15 | PERI_14 | PERI_13 | PERI_12 | PERI_11 | PERI_10 | PERI_9 | PERI_8 | PERI_7 | PERI_6 | PERI_5 | PERI_4 | PERI_3 | PERI_2 | PERI_1 | PERI_0
100 | [6 empty] | PERI_x: a 1, le peripherique n°x est conforme. A 0, il y a un probleme avec le peripherique n°x.
100
100
100
100 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure de la température | int | 1 | [5 empty] | StmGamme |  |  | StmME | StmHIST | StmCU | StmHF | StmTemp | Stm
101 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure du paramerte 1 | int | 1 | Stm : |  | Voir StmX
102 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure du paramerte 2 | int | 1 | StmTemp : |  | 1 : si au moins un des coef du parametre est utilisé avec etal temporaire (config lors d'une procédure d'étalonnage)
103 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure du paramerte 3 | int | 1 | StmHF : |  | 1 : si au moins un des coef du parametre est hors fouchette d'étalonnage
104 | #NAME? | RAM | r | Statut de la mesure du paramerte 4 | int | 1 | StmCU : |  | 1 : si tous les coef du parametre utilise le coef usine
105 | [6 empty] | StmHIST: |  | 1 : si il y a au moins 1 coef d etalonnage qui provient d un historique.
105 | #NAME? | RAM | r / w | Compense 3 renvoye par le maitre (parametre exterieur pour le calcul de compensation) | float | 2 | StmME: |  | 1 : si au moins un des coef du parametre est en attente d'un poid sec (différé en cours)
107 | [6 empty] | StmGamme : |  | 000: La gamme n est pas gérée pour ce parametre.
107 | [8 empty] | 001 : la mesure a été faite avec la gamme 1
107 | [8 empty] | 010 : la mesure a été faite avec la gamme 2
107 | [8 empty] | 011 : la mesure a été faite avec la gamme 3
107 | [8 empty] | 100 : la mesure a été faite avec la gamme 4
107 | #NAME? | RAM | r | Tension d alimentation du Pod | float | 2 | en Volt
109 | #NAME? | RAM |  | RAM Non Utilisé |  | 2
111 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 1 | int | 1
112 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 2 | int | 1
113 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 3 | int | 1
114 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 4 | int | 1
115 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 5 | int | 1
116 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 6 | int | 1
117 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 7 | int | 1
118 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 8 | int | 1
119 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 9 | int | 1
120 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 10 | int | 1
121 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 11 | int | 1
122 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 12 | int | 1
123 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 13 | int | 1
124 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 14 | int | 1
125 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 15 | int | 1
126 | #NAME? | RAM | r | Variable de type u16 en RAM 16 | int | 1
127 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 1 | float | 2
129 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 2 | float | 2
131 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 3 | float | 2
133 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 4 | float | 2
135 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 5 | float | 2
137 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 6 | float | 2
139 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 7 | float | 2
141 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 8 | float | 2
143 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 9 | float | 2
145 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 10 | float | 2
147 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 11 | float | 2
149 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 12 | float | 2
151 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 13 | float | 2
153 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 14 | float | 2
155 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 15 | float | 2
157 | #NAME? | RAM | r | variable de type flottante en RAM 16 | float | 2
159 | #NAME? | RAM | r | utilise par le système | int | 1
160 | #NAME? | Flash / RAM | r / w | joker 1 | int | 1 | permet de savoir si les parametres par defaut ont déjà été chargés (0xA5 : les paramétres par défaut ont déjà été charger au moins une fois)
161 | #NAME? | Flash / RAM | r / w | joker 2 | int | 1 | à definir
162 | #NAME? | Flash / RAM | r / w | joker 3 | int | 1 | à definir
163 | #NAME? | Flash | r / w | adresse du capteur | int | 1 | de 1 a 247, valeur donnee en decimal
164 | #NAME? | Flash | r | Délai approximatif pour obtenir l'ensemble des mesures | int | 1 | en ms. (Ce delai ne varie pas pour un pod donné)
165 | #NAME? | Flash | r / w | Config de la nature de la mesure de la temp | int | 1 |  |  | CgDif |  |  | CgGamme |  |  | Cg3Ex | Cg2Ex | Cg1Ex | CgTEx |  |  | CgMes
166 | #NAME? | Flash | r / w | Config de la nature de la mesure du param 1 | int | 1 | CgMes : |  |  | 00 : mesure corrigée, par défaut
167 | #NAME? | Flash | r / w | Config de la nature de la mesure du param 2 | int | 1 |  |  |  | 01 : mesure non Limitée
168 | #NAME? | Flash | r / w | Config de la nature de la mesure du param 3 | int | 1 |  |  |  | 10 : mesure non corrigée 2
169 | #NAME? | Flash | r / w | Config de la nature de la mesure du param 4 | int | 1 |  |  |  | 11 : mesure brute
170 | [6 empty] | CgTEX : |  |  | 1 : Utilisation de la temperature renvoyé par le maitre pour le calcul de compensation sinon le Pod effectue une mesure de température et prend cette valeur pour la compensation.
170 | [6 empty] | Cg1EX : |  |  | 1 : Le Pod utilise le Compense 1 renvoyé par le maitre pour le calcul de compensation Sinon le Pod utilise une valeur par défaut
170 | [6 empty] | Cg2EX : |  |  | 1 : Le Pod utilise le Compense 2 renvoyé par le maitre pour le calcul de compensation Sinon le Pod utilise une valeur par défaut
170 | [6 empty] | Cg3EX : |  |  | 1 : Le Pod utilise le Compense 3 renvoyé par le maitre pour le calcul de compensation Sinon le Pod utilise une valeur par défaut
170 | [6 empty] | CgGamme : |  |  | 000 : la definition de la gamme est automatique, egalement si il n y a pas de gamme
170 | [9 empty] | 001 : on utilise la gamme de mesure 1
170 | [9 empty] | 010 : on utilise la gamme de mesure 2
170 | [9 empty] | 011 : on utilise la gamme de mesure 3
170 | [9 empty] | 100 : on utilise la gamme de mesure 4
170 | [6 empty] | CgDif : Etalonnage différé |  |  | 00 : par defaut
170 | [9 empty] | 01 : config d'enregistrement de la mesure brute pour pouvoir la traiter ultérieurement (activation de l'enregistrement lors d'une écriture d'etalon)
170 | [9 empty] | 10 : on previent qu'on utilisera la valeur brute enregistrée pour le calcul du parametre avec la valeur de l'etalon (lors de la prochaine demande d'etalon)
170
170
170 | #NAME? | Flash | r / w | valeur du moyennage pour tous les parametres sauf la temperature. | int | 1 | de 1 a 50. Lorsqu'on change la valeur, on reinitialise toutes les valeurs du tableau de moyennage. Le calcul de moyennage exclus les valeurs initialisées. Tous les parametres utilisent cette valeur de moyennage sauf la temperature (moyenne toujours a 1)
171 | #NAME? | Flash | r / w | Compteur de cycles de mesure de temp | long | 2 | On accumule le nombre de mesures depuis la creation du Pod (possibilité de reset du compteur)
173 | #NAME? | Flash | r / w | Compteur de cycles de mesure du parametre 1 | long | 2 | On accumule le nombre de mesures depuis la creation du Pod (possibilité de reset du compteur)
175 | #NAME? | Flash | r / w | Compteur de cycles de mesure du parametre 2 | long | 2 | On accumule le nombre de mesures depuis la creation du Pod (possibilité de reset du compteur)
177 | #NAME? | Flash | r / w | Compteur de cycles de mesure du parametre 3 | long | 2 | On accumule le nombre de mesures depuis la creation du Pod (possibilité de reset du compteur)
179 | #NAME? | Flash | r / w | Compteur de cycles de mesure du parametre 4 | long | 2 | On accumule le nombre de mesures depuis la creation du Pod (possibilité de reset du compteur)
181
181 | #NAME? | Flash | r / w | Mode embarqué (low Power) | int | 1 | [15 empty] | CgLowP
182 | [6 empty] | CgLowP : |  |  |  |  | 0 : mode non Low power.
182 | [11 empty] | 1 : Mode Low Power
182
182 | #NAME? | Flash | r | Statut du banc de test | int | 1 | [15 empty] | StBT
183 | [6 empty] | StBT = 0x0101 : Carte Validée par le prog excel d autotest
183 | [6 empty] | StBT = 0x0202 : La Carte a été connecté au prog excel d autotest mais NON VALIDE. Soit l operateur n a pas terminé le test, soit le test etait mauvais
183 | [6 empty] | StBT = 0x0303 : La carte n a pas ete connectée au prog excel d'autotest
183 | #NAME? | Flash | r / w | adresse du SDI12 | int | 1 | valeur en ASCII
184 | #NAME? | Flash | r | Cle primaire pour la BDD | int 64bits | 4 | poids faible en tête.
188 | #NAME? | Flash | r / w | Configuration de la trame de transmission Modbus (parité) | int | 1 | [14 empty] | Par
189 | [6 empty] | La réponse a la commande de changement de parité s'effectue avec la parité courante avant d'appliquer la nouvelle parité.
189 | [6 empty] | Par : | 00 : (par defaut) 2 bits de stop (pas de parité)
189 | [7 empty] | 01 : parité paire (even parity) et 1 bit de stop
189 | [7 empty] | 10: parité impaire (odd parity) et 1 bit de stop
189
189 | #NAME? | Flash | r | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 2
191 | #NAME? | Flash | r | Utilisé par le système | int | 1
192
192 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal courant) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
193 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal courant) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
194 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal courant) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
195 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal courant) | int | 1
196 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal courant) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
197 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal courant) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
198 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal courant) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
199 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal courant) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
200 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal courant) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
201 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal courant) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : l'etalonage de ce coef a été realisé
202 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal courant) | int | 1
203 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal courant) | int | 1
204 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal courant) | int | 1
205 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal courant) | int | 1
206 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal courant) | int | 1
207 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal courant) | int | 1
208 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal courant) | int | 1
209 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal courant) | int | 1
210
210 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
212 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
214 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
216 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
218 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
220 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
222 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
224 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
226 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
228 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
230 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
232 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
234 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
236 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
238 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
240 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
242 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
244 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal courant) | float | 2 | Coef utilisé pour le calcul lors d'une demande de mesure
246
246 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal courant) | ascii | 8
254 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal courant) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
262 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal courant) | ascii | 8
270 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal courant) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
278 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal courant) | ascii | 8
286 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal courant) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
294 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal courant) | ascii | 8
302 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal courant) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
310 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal courant) | ascii | 8
318 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal courant) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
326 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal courant) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et leMES
330
330
330
330 | #NAME? | Flash | r / w | Liste des Coefs qui vont être etalonnés (pas utilisé) | long | 2 | Coef14 | Coef13 | Coef12 | Coef11 | Coef10 | Coef9 | Coef8 | Coef7 | Coef6 | Coef5 | Coef4 | Coef3 | Coef2 | Coef1 | PenteTemp | OffTemp
332 | [20 empty] | Coef16 | Coef15
332 | [6 empty] | CoefX : |  | 1 : ce Coef va être etalonné lors de la prochaine procedure d'étalonnage (attention une procedure d'étalonnage peu etalonné seulement les coefs d'un parametre)
332 | #NAME? | Flash | r / w | Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcul de la mesure | long | 2 | Coef14 | Coef13 | Coef12 | Coef11 | Coef10 | Coef9 | Coef8 | Coef7 | Coef6 | Coef5 | Coef4 | Coef3 | Coef2 | Coef1 | PenteTemp | OffTemp | Mot LSB
334 | [20 empty] | Coef16 | Coef15 | Mot MSB
334 | [6 empty] | CoefX : |  | 1 : Le Pod va utiliser la valeur du coef temporaire pour le calcul de la mesure au lieu du coef courant, on utilise cette fonction seulement lors d'une procedure d'étalonnage. Exemple : on utilise l'offset deja calculé pour afficher la mesure lors du deuxieme etalon (pente)
334
334 | #NAME? | Flash | r / w | Numero du site | int | 1 | Configure dans quel site il faut transferer l'etalonnage temporaire (valeur de 1 à 10)
335 | #NAME? | Flash | r | Temperature minimum déjà mesuré par le Pod | float | 2 | en °C
337 | #NAME? | Flash | r | Temperature maximum déjà mesuré par le Pod | float | 2 | en °C
339
339
339
339
339 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 173
512
512 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 1 de la temperature | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
514 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 2 de la temperature | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
516 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 1 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
518 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 2 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
520 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 3 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
522 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 4 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
524 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 5 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
526 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 6 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
528 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 7 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
530 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 8 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
532 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 9 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
534 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 10 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
536 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 11 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
538 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 12 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
540 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 13 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
542 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 14 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
544 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 15 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
546 | #NAME? | Flash | r / w | ecrire etalon 16 | float | 2 | Lors de l'écriture, lancement du calcul du coef et range le résultat dans etal temporaire
548
548 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal temporaire) | float | 2
550 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal temporaire) | float | 2
552 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal temporaire) | float | 2
554 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal temporaire) | float | 2
556 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal temporaire) | float | 2
558 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal temporaire) | float | 2
560 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal temporaire) | float | 2
562 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal temporaire) | float | 2
564 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal temporaire) | float | 2
566 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal temporaire) | float | 2
568 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal temporaire) | float | 2
570 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal temporaire) | float | 2
572 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal temporaire) | float | 2
574 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal temporaire) | float | 2
576 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal temporaire) | float | 2
578 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal temporaire) | float | 2
580 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal temporaire) | float | 2
582 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal temporaire) | float | 2
584
584 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal temporaire) | float | 2
586 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal temporaire) | float | 2
588 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal temporaire) | float | 2
590 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal temporaire) | float | 2
592 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal temporaire) | float | 2
594 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal temporaire) | float | 2
596 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal temporaire) | float | 2
598 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal temporaire) | float | 2
600 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal temporaire) | float | 2
602 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal temporaire) | float | 2
604 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal temporaire) | float | 2
606 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal temporaire) | float | 2
608 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal temporaire) | float | 2
610 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal temporaire) | float | 2
612 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal temporaire) | float | 2
614 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal temporaire) | float | 2
616 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal temporaire) | float | 2
618 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal temporaire) | float | 2
620
620 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal temporaire) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
621 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal temporaire) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
622 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal temporaire) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
623 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal temporaire) | int | 1
624 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal temporaire) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
625 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal temporaire) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
626 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal temporaire) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
627 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal temporaire) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
628 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal temporaire) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
629 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal temporaire) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
630 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal temporaire) | int | 1
631 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal temporaire) | int | 1
632 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal temporaire) | int | 1
633 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal temporaire) | int | 1
634 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal temporaire) | int | 1
635 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal temporaire) | int | 1
636 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal temporaire) | int | 1
637 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal temporaire) | int | 1
638
638 | #NAME? | Flash | w | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal temporaire) | ascii | 8
646 | #NAME? | Flash | w | Date de l etalonnage de la temp (etal temporaire) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
654 | [6 empty] | Valide l'etalonnage. (on vide les registre "Liste des Coefs qui vont être etalonnés" et "Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcule de la mesure ") Si le parametre est geré en historique : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et etal1, et on decale l'historique des anciens etalonnage (donc etal10 disparait). Si le parametre est geré en site : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et l'etal qui correspond au numero du site.
654
654
654
654
654 | #NAME? | Flash | w | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal temporaire) | ascii | 8
662 | #NAME? | Flash | w | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal temporaire) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
670 | [6 empty] | Valide l'etalonnage. (on vide les registre "Liste des Coefs qui vont être etalonnés" et "Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcule de la mesure ") Si le parametre est geré en historique : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et etal1, et on decale l'historique des anciens etalonnage (donc etal10 disparait). Si le parametre est geré en site : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et l'etal qui correspond au numero du site.
670
670
670
670
670 | #NAME? | Flash | w | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal temporaire) | ascii | 8
678 | #NAME? | Flash | w | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal temporaire) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
686 | [6 empty] | Valide l'etalonnage. (on vide les registre "Liste des Coefs qui vont être etalonnés" et "Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcule de la mesure ") Si le parametre est geré en historique : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et etal1, et on decale l'historique des anciens etalonnage (donc etal10 disparait). Si le parametre est geré en site : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et l'etal qui correspond au numero du site.
686
686
686
686
686 | #NAME? | Flash | w | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal temporaire) | ascii | 8
694 | #NAME? | Flash | w | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal temporaire) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
702 | [6 empty] | Valide l'etalonnage. (on vide les registre "Liste des Coefs qui vont être etalonnés" et "Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcule de la mesure ") Si le parametre est geré en historique : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et etal1, et on decale l'historique des anciens etalonnage (donc etal10 disparait). Si le parametre est geré en site : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et l'etal qui correspond au numero du site.
702
702
702
702
702 | #NAME? | Flash | w | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal temporaire) | ascii | 8
710 | #NAME? | Flash | w | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal temporaire) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
718 | [6 empty] | Valide l'etalonnage. (on vide les registre "Liste des Coefs qui vont être etalonnés" et "Liste des Coefs temporaire qui doivent etre utilisé pour le calcule de la mesure ") Si le parametre est geré en historique : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et etal1, et on decale l'historique des anciens etalonnage (donc etal10 disparait). Si le parametre est geré en site : on transfere les etalons, les valeurs brutes, les coef, les status d'etalonage, le nom de l'operateur et la date d'etalonnage du parametre etalonné, de etal temporaire vers etal courant et l'etal qui correspond au numero du site.
718
718
718
718
718 | #NAME? | Flash | w | Nom du site (etal temporaire) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
722
722 | #NAME? | Flash | r/w | Espace Mémoire réservé pour les intégrateurs. | - | 5 | les 10 octets sont a 0x00 en sortie usine et lors de ré-étalonnage usine. Les intégrateurs peuvent les utiliser en int, float, ascii, ….
727
727 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 41
768 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 1) | float | 2
770 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 1) | float | 2
772 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 1) | float | 2
774 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 1) | float | 2
776 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 1) | float | 2
778 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 1) | float | 2
780 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 1) | float | 2
782 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 1) | float | 2
784 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 1) | float | 2
786 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 1) | float | 2
788 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 1) | float | 2
790 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 1) | float | 2
792 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 1) | float | 2
794 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 1) | float | 2
796 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 1) | float | 2
798 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 1) | float | 2
800 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 1) | float | 2
802 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 1) | float | 2
804
804 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 1) | float | 2
806 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 1) | float | 2
808 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 1) | float | 2
810 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 1) | float | 2
812 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 1) | float | 2
814 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 1) | float | 2
816 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 1) | float | 2
818 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 1) | float | 2
820 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 1) | float | 2
822 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 1) | float | 2
824 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 1) | float | 2
826 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 1) | float | 2
828 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 1) | float | 2
830 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 1) | float | 2
832 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 1) | float | 2
834 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 1) | float | 2
836 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 1) | float | 2
838 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 1) | float | 2
840
840 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 1) | float | 2
842 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 1) | float | 2
844 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 1) | float | 2
846 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 1) | float | 2
848 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 1) | float | 2
850 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 1) | float | 2
852 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 1) | float | 2
854 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 1) | float | 2
856 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 1) | float | 2
858 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 1) | float | 2
860 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 1) | float | 2
862 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 1) | float | 2
864 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 1) | float | 2
866 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 1) | float | 2
868 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 1) | float | 2
870 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 1) | float | 2
872 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 1) | float | 2
874 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 1) | float | 2
876
876 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 1) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
877 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 1) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
878 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 1) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
879 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 1) | int | 1
880 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 1) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
881 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 1) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
882 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 1) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
883 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 1) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
884 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 1) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
885 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 1) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
886 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 1) | int | 1
887 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 1) | int | 1
888 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 1) | int | 1
889 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 1) | int | 1
890 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 1) | int | 1
891 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 1) | int | 1
892 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 1) | int | 1
893 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 1) | int | 1
894
894 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 1) | ascii | 8
902 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 1) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
910 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 1) | ascii | 8
918 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 1) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
926 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 1) | ascii | 8
934 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 1) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
942 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 1) | ascii | 8
950 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 1) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
958 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 1) | ascii | 8
966 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 1) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
974 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 1) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
978
978 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
1024 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 2) | float | 2
1026 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 2) | float | 2
1028 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 2) | float | 2
1030 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 2) | float | 2
1032 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 2) | float | 2
1034 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 2) | float | 2
1036 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 2) | float | 2
1038 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 2) | float | 2
1040 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 2) | float | 2
1042 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 2) | float | 2
1044 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 2) | float | 2
1046 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 2) | float | 2
1048 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 2) | float | 2
1050 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 2) | float | 2
1052 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 2) | float | 2
1054 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 2) | float | 2
1056 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 2) | float | 2
1058 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 2) | float | 2
1060
1060 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 2) | float | 2
1062 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 2) | float | 2
1064 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 2) | float | 2
1066 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 2) | float | 2
1068 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 2) | float | 2
1070 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 2) | float | 2
1072 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 2) | float | 2
1074 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 2) | float | 2
1076 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 2) | float | 2
1078 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 2) | float | 2
1080 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 2) | float | 2
1082 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 2) | float | 2
1084 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 2) | float | 2
1086 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 2) | float | 2
1088 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 2) | float | 2
1090 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 2) | float | 2
1092 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 2) | float | 2
1094 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 2) | float | 2
1096
1096 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 2) | float | 2
1098 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 2) | float | 2
1100 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 2) | float | 2
1102 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 2) | float | 2
1104 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 2) | float | 2
1106 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 2) | float | 2
1108 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 2) | float | 2
1110 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 2) | float | 2
1112 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 2) | float | 2
1114 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 2) | float | 2
1116 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 2) | float | 2
1118 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 2) | float | 2
1120 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 2) | float | 2
1122 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 2) | float | 2
1124 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 2) | float | 2
1126 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 2) | float | 2
1128 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 2) | float | 2
1130 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 2) | float | 2
1132
1132 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 2) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
1133 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 2) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
1134 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 2) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
1135 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 2) | int | 1
1136 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 2) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
1137 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 2) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
1138 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 2) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
1139 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 2) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
1140 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 2) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
1141 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 2) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
1142 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 2) | int | 1
1143 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 2) | int | 1
1144 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 2) | int | 1
1145 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 2) | int | 1
1146 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 2) | int | 1
1147 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 2) | int | 1
1148 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 2) | int | 1
1149 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 2) | int | 1
1150
1150 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 2) | ascii | 8
1158 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 2) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1166 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 2) | ascii | 8
1174 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 2) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1182 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 2) | ascii | 8
1190 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 2) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1198 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 2) | ascii | 8
1206 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 2) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1214 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 2) | ascii | 8
1222 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 2) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1230 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 2) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
1234
1234
1234 | #NAME? | Flash |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
1280
1280 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 3) | float | 2
1282 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 3) | float | 2
1284 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 3) | float | 2
1286 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 3) | float | 2
1288 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 3) | float | 2
1290 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 3) | float | 2
1292 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 3) | float | 2
1294 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 3) | float | 2
1296 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 3) | float | 2
1298 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 3) | float | 2
1300 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 3) | float | 2
1302 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 3) | float | 2
1304 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 3) | float | 2
1306 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 3) | float | 2
1308 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 3) | float | 2
1310 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 3) | float | 2
1312 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 3) | float | 2
1314 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 3) | float | 2
1316
1316 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 3) | float | 2
1318 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 3) | float | 2
1320 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 3) | float | 2
1322 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 3) | float | 2
1324 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 3) | float | 2
1326 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 3) | float | 2
1328 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 3) | float | 2
1330 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 3) | float | 2
1332 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 3) | float | 2
1334 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 3) | float | 2
1336 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 3) | float | 2
1338 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 3) | float | 2
1340 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 3) | float | 2
1342 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 3) | float | 2
1344 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 3) | float | 2
1346 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 3) | float | 2
1348 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 3) | float | 2
1350 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 3) | float | 2
1352
1352 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 3) | float | 2
1354 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 3) | float | 2
1356 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 3) | float | 2
1358 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 3) | float | 2
1360 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 3) | float | 2
1362 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 3) | float | 2
1364 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 3) | float | 2
1366 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 3) | float | 2
1368 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 3) | float | 2
1370 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 3) | float | 2
1372 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 3) | float | 2
1374 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 3) | float | 2
1376 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 3) | float | 2
1378 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 3) | float | 2
1380 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 3) | float | 2
1382 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 3) | float | 2
1384 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 3) | float | 2
1386 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 3) | float | 2
1388
1388 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 3) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
1389 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 3) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
1390 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 3) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
1391 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 3) | int | 1
1392 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 3) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
1393 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 3) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
1394 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 3) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
1395 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 3) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
1396 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 3) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
1397 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 3) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
1398 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 3) | int | 1
1399 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 3) | int | 1
1400 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 3) | int | 1
1401 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 3) | int | 1
1402 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 3) | int | 1
1403 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 3) | int | 1
1404 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 3) | int | 1
1405 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 3) | int | 1
1406
1406 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 3) | ascii | 8
1414 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 3) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1422 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 3) | ascii | 8
1430 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 3) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1438 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 3) | ascii | 8
1446 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 3) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1454 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 3) | ascii | 8
1462 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 3) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1470 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 3) | ascii | 8
1478 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 3) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1486 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 3) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
1490
1490
1490 | #NAME? | Flash | r | Statut du banc de test de la carte NA | int | 1 | [15 empty] | StBT
1491 | [6 empty] | StBT = 0x0101 : Carte Validée par le prog excel d autotest
1491 | [6 empty] | StBT = 0x0202 : La Carte a été connecté au prog excel d autotest mais NON VALIDE. Soit l operateur n a pas terminé le test, soit le test etait mauvais
1491 | [6 empty] | StBT = 0x0303 : La carte n a pas ete connectée au prog excel d'autotest
1491 | #NAME? | Flash | r | Version Hard de la carte NA | int | 1
1492 | #NAME? | Flash | r | Date de Fabrication du lot de carte elec NA | ascii | 5 | Format : Semxx-20xx
1497 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur du test fonctionnel de la carte elec NA | ascii | 4 | 8 digits
1501 | #NAME? | Flash | r | Date du test fonctionnel de la carte elec NA | ascii | 10 | Format :"xx/xx/20xx hh:mm:ss " (jour / mois / annee / heure / min / secondes)
1511 | #NAME? | Flash | r | Nombre de carte elec NA fabriquée dans le lot | int | 1
1512 | #NAME? | Flash | r | Numéro de la carte NA dans le lot de fabrication | int | 1
1513 | #NAME? | Flash | r | Numéro de Dossier d Indus + indice ayant permis la fabrication de la carte NA | ascii | 5 | Format : DIxxxxxx.x
1518 | #NAME? | Flash | r | Version du soft d autotest micro | int | 1 | Poids Fort : Version Majeur et Poids Faible : Version mineure.
1519 | #NAME? | Flash | r | Version du Soft excel : Test_fonctionnel_des_pods_Vx.xls | int | 1
1520
1520 | #NAME? | Flash |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 8
1528
1528 | #NAME? | Flash | r | Utilisé par la R&D Ponsel pour le debug des Ultrasons |  | 2
1530 | #NAME? | Flash | r/w | Config Nettoyage Automatique | int | 1 | [15 empty] | ON/OFF
1531 | [6 empty] | ON/OFF : a 0, le NA est eteint, a 1 le NA est actif (redemarrer le capteur ou lancer une mesure pour la prise en compte de l information)
1531 | [6 empty] | de 0 a 100%
1531 | [6 empty] | de 0 a 100%
1531 | #NAME? | Flash | r/w | temps de nettoyage (en %) | int | 1
1532 | #NAME? | Flash | r | Rapport cyclique (en %) | int | 1
1533 | #NAME? | Flash | r | Frequence du NA (en Hz) | float | 2
1535 | #NAME? | Flash | r | temps de nettoyage sur le dernier mois | int | 1 | en %
1536
1536
1536 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 4) | float | 2
1538 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 4) | float | 2
1540 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 4) | float | 2
1542 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 4) | float | 2
1544 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 4) | float | 2
1546 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 4) | float | 2
1548 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 4) | float | 2
1550 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 4) | float | 2
1552 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 4) | float | 2
1554 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 4) | float | 2
1556 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 4) | float | 2
1558 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 4) | float | 2
1560 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 4) | float | 2
1562 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 4) | float | 2
1564 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 4) | float | 2
1566 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 4) | float | 2
1568 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 4) | float | 2
1570 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 4) | float | 2
1572
1572 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 4) | float | 2
1574 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 4) | float | 2
1576 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 4) | float | 2
1578 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 4) | float | 2
1580 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 4) | float | 2
1582 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 4) | float | 2
1584 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 4) | float | 2
1586 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 4) | float | 2
1588 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 4) | float | 2
1590 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 4) | float | 2
1592 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 4) | float | 2
1594 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 4) | float | 2
1596 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 4) | float | 2
1598 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 4) | float | 2
1600 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 4) | float | 2
1602 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 4) | float | 2
1604 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 4) | float | 2
1606 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 4) | float | 2
1608
1608 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 4) | float | 2
1610 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 4) | float | 2
1612 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 4) | float | 2
1614 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 4) | float | 2
1616 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 4) | float | 2
1618 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 4) | float | 2
1620 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 4) | float | 2
1622 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 4) | float | 2
1624 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 4) | float | 2
1626 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 4) | float | 2
1628 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 4) | float | 2
1630 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 4) | float | 2
1632 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 4) | float | 2
1634 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 4) | float | 2
1636 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 4) | float | 2
1638 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 4) | float | 2
1640 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 4) | float | 2
1642 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 4) | float | 2
1644
1644 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 4) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
1645 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 4) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
1646 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 4) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
1647 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 4) | int | 1
1648 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 4) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
1649 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 4) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
1650 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 4) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
1651 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 4) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
1652 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 4) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
1653 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 4) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
1654 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 4) | int | 1
1655 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 4) | int | 1
1656 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 4) | int | 1
1657 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 4) | int | 1
1658 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 4) | int | 1
1659 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 4) | int | 1
1660 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 4) | int | 1
1661 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 4) | int | 1
1662
1662 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 4) | ascii | 8
1670 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 4) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1678 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 4) | ascii | 8
1686 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 4) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1694 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 4) | ascii | 8
1702 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 4) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1710 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 4) | ascii | 8
1718 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 4) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1726 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 4) | ascii | 8
1734 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 4) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1742 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 4) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
1746
1746 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
1792 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 5) | float | 2
1794 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 5) | float | 2
1796 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 5) | float | 2
1798 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 5) | float | 2
1800 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 5) | float | 2
1802 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 5) | float | 2
1804 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 5) | float | 2
1806 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 5) | float | 2
1808 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 5) | float | 2
1810 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 5) | float | 2
1812 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 5) | float | 2
1814 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 5) | float | 2
1816 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 5) | float | 2
1818 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 5) | float | 2
1820 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 5) | float | 2
1822 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 5) | float | 2
1824 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 5) | float | 2
1826 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 5) | float | 2
1828
1828 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 5) | float | 2
1830 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 5) | float | 2
1832 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 5) | float | 2
1834 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 5) | float | 2
1836 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 5) | float | 2
1838 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 5) | float | 2
1840 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 5) | float | 2
1842 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 5) | float | 2
1844 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 5) | float | 2
1846 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 5) | float | 2
1848 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 5) | float | 2
1850 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 5) | float | 2
1852 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 5) | float | 2
1854 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 5) | float | 2
1856 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 5) | float | 2
1858 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 5) | float | 2
1860 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 5) | float | 2
1862 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 5) | float | 2
1864
1864 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 5) | float | 2
1866 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 5) | float | 2
1868 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 5) | float | 2
1870 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 5) | float | 2
1872 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 5) | float | 2
1874 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 5) | float | 2
1876 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 5) | float | 2
1878 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 5) | float | 2
1880 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 5) | float | 2
1882 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 5) | float | 2
1884 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 5) | float | 2
1886 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 5) | float | 2
1888 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 5) | float | 2
1890 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 5) | float | 2
1892 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 5) | float | 2
1894 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 5) | float | 2
1896 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 5) | float | 2
1898 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 5) | float | 2
1900
1900 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 5) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
1901 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 5) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
1902 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 5) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
1903 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 5) | int | 1
1904 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 5) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
1905 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 5) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
1906 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 5) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
1907 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 5) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
1908 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 5) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
1909 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 5) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
1910 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 5) | int | 1
1911 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 5) | int | 1
1912 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 5) | int | 1
1913 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 5) | int | 1
1914 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 5) | int | 1
1915 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 5) | int | 1
1916 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 5) | int | 1
1917 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 5) | int | 1
1918
1918 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 5) | ascii | 8
1926 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 5) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1934 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 5) | ascii | 8
1942 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 5) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1950 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 5) | ascii | 8
1958 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 5) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1966 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 5) | ascii | 8
1974 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 5) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1982 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 5) | ascii | 8
1990 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 5) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
1998 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 5) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
2002
2002 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
2048 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 6) | float | 2
2050 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 6) | float | 2
2052 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 6) | float | 2
2054 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 6) | float | 2
2056 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 6) | float | 2
2058 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 6) | float | 2
2060 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 6) | float | 2
2062 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 6) | float | 2
2064 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 6) | float | 2
2066 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 6) | float | 2
2068 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 6) | float | 2
2070 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 6) | float | 2
2072 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 6) | float | 2
2074 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 6) | float | 2
2076 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 6) | float | 2
2078 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 6) | float | 2
2080 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 6) | float | 2
2082 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 6) | float | 2
2084
2084 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 6) | float | 2
2086 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 6) | float | 2
2088 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 6) | float | 2
2090 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 6) | float | 2
2092 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 6) | float | 2
2094 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 6) | float | 2
2096 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 6) | float | 2
2098 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 6) | float | 2
2100 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 6) | float | 2
2102 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 6) | float | 2
2104 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 6) | float | 2
2106 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 6) | float | 2
2108 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 6) | float | 2
2110 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 6) | float | 2
2112 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 6) | float | 2
2114 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 6) | float | 2
2116 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 6) | float | 2
2118 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 6) | float | 2
2120
2120 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 6) | float | 2
2122 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 6) | float | 2
2124 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 6) | float | 2
2126 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 6) | float | 2
2128 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 6) | float | 2
2130 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 6) | float | 2
2132 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 6) | float | 2
2134 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 6) | float | 2
2136 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 6) | float | 2
2138 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 6) | float | 2
2140 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 6) | float | 2
2142 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 6) | float | 2
2144 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 6) | float | 2
2146 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 6) | float | 2
2148 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 6) | float | 2
2150 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 6) | float | 2
2152 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 6) | float | 2
2154 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 6) | float | 2
2156
2156 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 6) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
2157 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 6) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
2158 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 6) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
2159 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 6) | int | 1
2160 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 6) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
2161 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 6) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
2162 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 6) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
2163 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 6) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
2164 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 6) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
2165 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 6) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
2166 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 6) | int | 1
2167 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 6) | int | 1
2168 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 6) | int | 1
2169 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 6) | int | 1
2170 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 6) | int | 1
2171 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 6) | int | 1
2172 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 6) | int | 1
2173 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 6) | int | 1
2174
2174 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 6) | ascii | 8
2182 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 6) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2190 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 6) | ascii | 8
2198 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 6) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2206 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 6) | ascii | 8
2214 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 6) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2222 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 6) | ascii | 8
2230 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 6) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2238 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 6) | ascii | 8
2246 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 6) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2254 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 6) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
2258
2258 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
2304 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 7) | float | 2
2306 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 7) | float | 2
2308 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 7) | float | 2
2310 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 7) | float | 2
2312 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 7) | float | 2
2314 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 7) | float | 2
2316 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 7) | float | 2
2318 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 7) | float | 2
2320 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 7) | float | 2
2322 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 7) | float | 2
2324 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 7) | float | 2
2326 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 7) | float | 2
2328 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 7) | float | 2
2330 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 7) | float | 2
2332 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 7) | float | 2
2334 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 7) | float | 2
2336 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 7) | float | 2
2338 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 7) | float | 2
2340
2340 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 7) | float | 2
2342 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 7) | float | 2
2344 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 7) | float | 2
2346 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 7) | float | 2
2348 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 7) | float | 2
2350 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 7) | float | 2
2352 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 7) | float | 2
2354 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 7) | float | 2
2356 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 7) | float | 2
2358 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 7) | float | 2
2360 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 7) | float | 2
2362 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 7) | float | 2
2364 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 7) | float | 2
2366 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 7) | float | 2
2368 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 7) | float | 2
2370 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 7) | float | 2
2372 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 7) | float | 2
2374 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 7) | float | 2
2376
2376 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 7) | float | 2
2378 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 7) | float | 2
2380 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 7) | float | 2
2382 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 7) | float | 2
2384 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 7) | float | 2
2386 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 7) | float | 2
2388 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 7) | float | 2
2390 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 7) | float | 2
2392 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 7) | float | 2
2394 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 7) | float | 2
2396 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 7) | float | 2
2398 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 7) | float | 2
2400 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 7) | float | 2
2402 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 7) | float | 2
2404 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 7) | float | 2
2406 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 7) | float | 2
2408 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 7) | float | 2
2410 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 7) | float | 2
2412
2412 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 7) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
2413 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 7) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
2414 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 7) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
2415 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 7) | int | 1
2416 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 7) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
2417 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 7) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
2418 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 7) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
2419 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 7) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
2420 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 7) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
2421 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 7) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
2422 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 7) | int | 1
2423 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 7) | int | 1
2424 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 7) | int | 1
2425 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 7) | int | 1
2426 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 7) | int | 1
2427 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 7) | int | 1
2428 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 7) | int | 1
2429 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 7) | int | 1
2430
2430 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 7) | ascii | 8
2438 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 7) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2446 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 7) | ascii | 8
2454 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 7) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2462 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 7) | ascii | 8
2470 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 7) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2478 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 7) | ascii | 8
2486 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 7) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2494 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 7) | ascii | 8
2502 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 7) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2510 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 7) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
2514
2514 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
2560 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 8) | float | 2
2562 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 8) | float | 2
2564 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 8) | float | 2
2566 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 8) | float | 2
2568 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 8) | float | 2
2570 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 8) | float | 2
2572 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 8) | float | 2
2574 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 8) | float | 2
2576 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 8) | float | 2
2578 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 8) | float | 2
2580 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 8) | float | 2
2582 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 8) | float | 2
2584 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 8) | float | 2
2586 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 8) | float | 2
2588 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 8) | float | 2
2590 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 8) | float | 2
2592 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 8) | float | 2
2594 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 8) | float | 2
2596
2596 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 8) | float | 2
2598 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 8) | float | 2
2600 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 8) | float | 2
2602 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 8) | float | 2
2604 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 8) | float | 2
2606 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 8) | float | 2
2608 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 8) | float | 2
2610 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 8) | float | 2
2612 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 8) | float | 2
2614 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 8) | float | 2
2616 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 8) | float | 2
2618 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 8) | float | 2
2620 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 8) | float | 2
2622 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 8) | float | 2
2624 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 8) | float | 2
2626 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 8) | float | 2
2628 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 8) | float | 2
2630 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 8) | float | 2
2632
2632 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 8) | float | 2
2634 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 8) | float | 2
2636 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 8) | float | 2
2638 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 8) | float | 2
2640 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 8) | float | 2
2642 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 8) | float | 2
2644 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 8) | float | 2
2646 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 8) | float | 2
2648 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 8) | float | 2
2650 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 8) | float | 2
2652 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 8) | float | 2
2654 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 8) | float | 2
2656 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 8) | float | 2
2658 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 8) | float | 2
2660 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 8) | float | 2
2662 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 8) | float | 2
2664 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 8) | float | 2
2666 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 8) | float | 2
2668
2668 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 8) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
2669 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 8) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
2670 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 8) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
2671 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 8) | int | 1
2672 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 8) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
2673 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 8) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
2674 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 8) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
2675 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 8) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
2676 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 8) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
2677 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 8) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
2678 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 8) | int | 1
2679 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 8) | int | 1
2680 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 8) | int | 1
2681 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 8) | int | 1
2682 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 8) | int | 1
2683 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 8) | int | 1
2684 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 8) | int | 1
2685 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 8) | int | 1
2686
2686 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 8) | ascii | 8
2694 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 8) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2702 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 8) | ascii | 8
2710 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 8) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2718 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 8) | ascii | 8
2726 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 8) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2734 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 8) | ascii | 8
2742 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 8) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2750 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 8) | ascii | 8
2758 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 8) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2766 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 8) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
2770
2770 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
2816 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 9) | float | 2
2818 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 9) | float | 2
2820 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 9) | float | 2
2822 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 9) | float | 2
2824 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 9) | float | 2
2826 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 9) | float | 2
2828 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 9) | float | 2
2830 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 9) | float | 2
2832 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 9) | float | 2
2834 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 9) | float | 2
2836 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 9) | float | 2
2838 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 9) | float | 2
2840 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 9) | float | 2
2842 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 9) | float | 2
2844 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 9) | float | 2
2846 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 9) | float | 2
2848 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 9) | float | 2
2850 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 9) | float | 2
2852
2852 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 9) | float | 2
2854 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 9) | float | 2
2856 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 9) | float | 2
2858 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 9) | float | 2
2860 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 9) | float | 2
2862 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 9) | float | 2
2864 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 9) | float | 2
2866 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 9) | float | 2
2868 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 9) | float | 2
2870 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 9) | float | 2
2872 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 9) | float | 2
2874 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 9) | float | 2
2876 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 9) | float | 2
2878 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 9) | float | 2
2880 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 9) | float | 2
2882 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 9) | float | 2
2884 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 9) | float | 2
2886 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 9) | float | 2
2888
2888 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 9) | float | 2
2890 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 9) | float | 2
2892 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 9) | float | 2
2894 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 9) | float | 2
2896 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 9) | float | 2
2898 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 9) | float | 2
2900 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 9) | float | 2
2902 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 9) | float | 2
2904 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 9) | float | 2
2906 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 9) | float | 2
2908 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 9) | float | 2
2910 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 9) | float | 2
2912 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 9) | float | 2
2914 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 9) | float | 2
2916 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 9) | float | 2
2918 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 9) | float | 2
2920 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 9) | float | 2
2922 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 9) | float | 2
2924
2924 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 9) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
2925 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 9) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
2926 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 9) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
2927 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 9) | int | 1
2928 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 9) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
2929 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 9) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
2930 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 9) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
2931 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 9) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
2932 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 9) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
2933 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 9) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
2934 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 9) | int | 1
2935 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 9) | int | 1
2936 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 9) | int | 1
2937 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 9) | int | 1
2938 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 9) | int | 1
2939 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 9) | int | 1
2940 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 9) | int | 1
2941 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 9) | int | 1
2942
2942 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 9) | ascii | 8
2950 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 9) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2958 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 9) | ascii | 8
2966 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 9) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2974 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 9) | ascii | 8
2982 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 9) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
2990 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 9) | ascii | 8
2998 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 9) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3006 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 9) | ascii | 8
3014 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 9) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3022 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 9) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
3026
3026 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
3072 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 de la temperature (etal 10) | float | 2
3074 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 de la temperature (etal 10) | float | 2
3076 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 1 (etal 10) | float | 2
3078 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 2 (etal 10) | float | 2
3080 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 3 (etal 10) | float | 2
3082 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 4 (etal 10) | float | 2
3084 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 5 (etal 10) | float | 2
3086 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 6 (etal 10) | float | 2
3088 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 7 (etal 10) | float | 2
3090 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 8 (etal 10) | float | 2
3092 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 9 (etal 10) | float | 2
3094 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 10 (etal 10) | float | 2
3096 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 11 (etal 10) | float | 2
3098 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 12 (etal 10) | float | 2
3100 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 13 (etal 10) | float | 2
3102 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 14 (etal 10) | float | 2
3104 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 15 (etal 10) | float | 2
3106 | #NAME? | Flash | r | Valeur etalon 16 (etal 10) | float | 2
3108
3108 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Offset de la temp (etal 10) | float | 2
3110 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute Pente de la temp (etal 10) | float | 2
3112 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 1 (etal 10) | float | 2
3114 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 2 (etal 10) | float | 2
3116 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 3 (etal 10) | float | 2
3118 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 4 (etal 10) | float | 2
3120 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 5 (etal 10) | float | 2
3122 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 6 (etal 10) | float | 2
3124 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 7 (etal 10) | float | 2
3126 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 8 (etal 10) | float | 2
3128 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 9 (etal 10) | float | 2
3130 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 10 (etal 10) | float | 2
3132 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 11 (etal 10) | float | 2
3134 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 12 (etal 10) | float | 2
3136 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 13 (etal 10) | float | 2
3138 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 14 (etal 10) | float | 2
3140 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 15 (etal 10) | float | 2
3142 | #NAME? | Flash | r | Valeur Brute 16 (etal 10) | float | 2
3144
3144 | #NAME? | Flash | r | Offset de la temp (etal 10) | float | 2
3146 | #NAME? | Flash | r | Pente de la temp (etal 10) | float | 2
3148 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 1 (etal 10) | float | 2
3150 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 2 (etal 10) | float | 2
3152 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 3 (etal 10) | float | 2
3154 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 4 (etal 10) | float | 2
3156 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 5 (etal 10) | float | 2
3158 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 6 (etal 10) | float | 2
3160 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 7 (etal 10) | float | 2
3162 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 8 (etal 10) | float | 2
3164 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 9 (etal 10) | float | 2
3166 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 10 (etal 10) | float | 2
3168 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 11 (etal 10) | float | 2
3170 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 12 (etal 10) | float | 2
3172 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 13 (etal 10) | float | 2
3174 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 14 (etal 10) | float | 2
3176 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 15 (etal 10) | float | 2
3178 | #NAME? | Flash | r | Coefficient de correction 16 (etal 10) | float | 2
3180
3180 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de l'offset de la temp (etal 10) | int | 1 | [7 empty] | SteRE |  | SteME | SteHIST | SteCU | SteCH | SteCB | SteE
3181 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage de la pente de la temp (etal 10) | int | 1 | SteE : Etat du point d'etalonnage |  |  |  |  | 00 : Point d'etalonnage OK (l'etalonnage n'est pas hors fourchette)
3182 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 1 (etal 10) | int | 1 | [5 empty] | 01 : point d'etalonnage hors fourchette
3183 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 2 (etal 10) | int | 1
3184 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 3 (etal 10) | int | 1 | SteCB |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette basse
3185 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 4 (etal 10) | int | 1 | SteCH |  |  |  |  | 1: coef hors fourchette haute
3186 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 5 (etal 10) | int | 1 | SteCU |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef usine
3187 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 6 (etal 10) | int | 1 | SteHIST |  |  |  |  | 1 : on utilise les coef d'un historique
3188 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 7 (etal 10) | int | 1 | SteME |  |  |  |  | 1 : mesure enregistrée (différé en cours)
3189 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 8 (etal 10) | int | 1 | SteRE |  |  |  |  | 1 : dans cet historique l'etalonage de ce coef a été realisé
3190 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 9 (etal 10) | int | 1
3191 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 10 (etal 10) | int | 1
3192 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 11 (etal 10) | int | 1
3193 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 12 (etal 10) | int | 1
3194 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 13 (etal 10) | int | 1
3195 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 14 (etal 10) | int | 1
3196 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 15 (etal 10) | int | 1
3197 | #NAME? | Flash | r | Statut d etalonnage du coefficient 16 (etal 10) | int | 1
3198
3198 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp (etal 10) | ascii | 8
3206 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage de la temp (etal 10) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3214 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 (etal 10) | ascii | 8
3222 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 1 (etal 10) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3230 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 (etal 10) | ascii | 8
3238 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 2 (etal 10) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3246 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 (etal 10) | ascii | 8
3254 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 3 (etal 10) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3262 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 (etal 10) | ascii | 8
3270 | #NAME? | Flash | r | Date de l etalonnage du parametre 4 (etal 10) | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3278 | #NAME? | Flash | r | Nom du site (etal 10) | ascii | 4 | utilisé seulement pour le Nephelo en mg/L et le MES
3282 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 46
3328
3328 | #NAME? | ROM | r | Description du POD (Slave ID) | ascii | 16 | (32 caracteres)
3344 | #NAME? | ROM | r | numero de serie | ascii | 16
3360 | #NAME? | ROM | r | Version du soft | int | 1 | Poids Fort : Version Majeur et Poids Faible : Version mineure.
3361 | #NAME? | ROM | r | Version du hard | int | 1 | Poids Fort : Version Majeur et Poids Faible : Version mineure.
3362 | #NAME? | ROM | r | Unité de la temperature | ascii | 3
3365 | #NAME? | ROM | r | Unité du parametre 1 | ascii | 3
3368 | #NAME? | ROM | r | Unité du parametre 2 | ascii | 3
3371 | #NAME? | ROM | r | Unité du parametre 3 | ascii | 3
3374 | #NAME? | ROM | r | Unité du parametre 4 | ascii | 3
3377 | #NAME? | ROM | r | Offset usine de la temp | float | 2
3379 | #NAME? | ROM | r | Pente usine de la temp | float | 2
3381 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 1 | float | 2
3383 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 2 | float | 2
3385 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 3 | float | 2
3387 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 4 | float | 2
3389 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 5 | float | 2
3391 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 6 | float | 2
3393 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 7 | float | 2
3395 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 8 | float | 2
3397 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 9 | float | 2
3399 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 10 | float | 2
3401 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 11 | float | 2
3403 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 12 | float | 2
3405 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 13 | float | 2
3407 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 14 | float | 2
3409 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 15 | float | 2
3411 | #NAME? | ROM | r | Coefficient de correction usine 16 | float | 2
3413
3413 | #NAME? | ROM | r | Nom de l operateur qui a etalonne la temp usine | ascii | 8
3421 | #NAME? | ROM | r | Date de l etalonnage de la temp usine | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3429 | #NAME? | ROM | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 1 usine | ascii | 8
3437 | #NAME? | ROM | r | Date de l etalonnage du parametre 1 usine | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3445 | #NAME? | ROM | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 2 usine | ascii | 8
3453 | #NAME? | ROM | r | Date de l etalonnage du parametre 2 usine | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3461 | #NAME? | ROM | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 3 usine | ascii | 8
3469 | #NAME? | ROM | r | Date de l etalonnage du parametre 3 usine | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3477 | #NAME? | ROM | r | Nom de l operateur qui a etalonne le parametre 4 usine | ascii | 8
3485 | #NAME? | ROM | r | Date de l etalonnage du parametre 4 usine | ascii | 8 | Minutes |  | Heur |  | Jour |  | Mois |  | Annee |  |  |  | Espace | Espace | Espace | Espace
3493
3493 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de l'offset de la temperature | float | 2
3495 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de l'offset de la temperature | float | 2
3497 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la pente de la temperature | float | 2
3499 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la pente de la temperature | float | 2
3501 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 1 | float | 2
3503 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 1 | float | 2
3505 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 2 | float | 2
3507 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 2 | float | 2
3509 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 3 | float | 2
3511 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 3 | float | 2
3513 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 4 | float | 2
3515 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 4 | float | 2
3517 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 5 | float | 2
3519 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 5 | float | 2
3521 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 6 | float | 2
3523 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 6 | float | 2
3525 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 7 | float | 2
3527 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 7 | float | 2
3529 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 8 | float | 2
3531 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 8 | float | 2
3533 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 9 | float | 2
3535 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 9 | float | 2
3537 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 10 | float | 2
3539 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 10 | float | 2
3541 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 11 | float | 2
3543 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 11 | float | 2
3545 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 12 | float | 2
3547 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 12 | float | 2
3549 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 13 | float | 2
3551 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 13 | float | 2
3553 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 14 | float | 2
3555 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 14 | float | 2
3557 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 15 | float | 2
3559 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 15 | float | 2
3561 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse du coefficient de correction 16 | float | 2
3563 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute du coefficient de correction 16 | float | 2
3565
3565 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la mesure de temperature | float | 2
3567 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la mesure de temperature | float | 2
3569 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la mesure du Parametre1 | float | 2
3571 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la mesure du Parametre1 | float | 2
3573 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la mesure du Parametre2 | float | 2
3575 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la mesure du Parametre2 | float | 2
3577 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la mesure du Parametre3 | float | 2
3579 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la mesure du Parametre3 | float | 2
3581 | #NAME? | ROM | r | Fourchette basse de la mesure du Parametre4 | float | 2
3583 | #NAME? | ROM | r | Fourchette haute de la mesure du Parametre4 | float | 2
3585
3585
3585
3585 | #NAME? | Flash | r | Date de Fabrication du lot de carte elec | ascii | 5 | Format : Semxx-20xx
3590 | #NAME? | Flash | r | Nom de l operateur du test fonctionnel de la carte elec | ascii | 4 | 8 digits
3594 | #NAME? | Flash | r | Date du test fonctionnel de la carte elec | ascii | 5 | Format : xx/xx/20xx (jour / mois / annee)
3599 | #NAME? | Flash | r | Nombre de carte elec fabriquée dans le lot | int | 1
3600 | #NAME? | Flash | r | Numéro de la carte dans le lot de fabrication | int | 1
3601 | #NAME? | Flash | r | Numéro de Dossier d Indus + indice ayant permis la fabrication de la carte | ascii | 5 | Format : DIxxxxxx.x
3606 | #NAME? | Flash | r | Version du soft d autotest micro | int | 1 | Poids Fort : Version Majeur et Poids Faible : Version mineure.
3607 | #NAME? | Flash | r | Version du Soft excel : Test_fonctionnel_des_pods_Vx.xls | int | 1
3608 | #NAME? | Flash | r / w | Version Hard mesuré sur la carte elec | int | 1 | [7 empty] | lmvh | Version Hard mesuré sur la carte elec
3609 | [6 empty] | Lors de l'écriture a 1 dans le bit "lmvh", lancement de la mesure de la version Hard de la carte elec et range le résultat à cette meme adresse.
3609 | [6 empty] | Si il y a un probleme, lors de la mesure, la version Hard se met a 0xFF
3609 | #NAME? | Flash | r | heure du test fonctionnel de la carte elec | ascii | 4 | format : hh:mm:ss (heure:minute:secondes)
3613
3613 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 66
3679
3679
3679
3679 | #NAME? | Flash | Hors Modbus | utilisé pour enregistrer la derniere gamme utilisé | int | 1
3680 | #NAME? | Flash | Hors Modbus | Tableau de moyennage pour le Parametre 1 | float | 104
3784 | #NAME? | Flash | Hors Modbus | Tableau de moyennage pour le Parametre 2 | float | 104
3888 | #NAME? | Flash | Hors Modbus | Tableau de moyennage pour le Parametre 3 | float | 104
3992 | #NAME? | Flash | Hors Modbus | Tableau de moyennage pour le Parametre 4 | float | 104
4096
4096
4096 | #NAME? | Flash | r | Variable 1 | float | 2
4098 | #NAME? | Flash | r | Variable 2 | float | 2
4100 | #NAME? | Flash | r | Variable 3 | float | 2
4102 | #NAME? | Flash | r | Variable 4 | float | 2
4104 | #NAME? | Flash | r | Variable 5 | float | 2
4106 | #NAME? | Flash | r | Variable 6 | float | 2
4108 | #NAME? | Flash | r | Variable 7 | float | 2
4110 | #NAME? | Flash | r | Variable 8 | float | 2
4112 | #NAME? | Flash | r | Variable 9 | float | 2
4114 | #NAME? | Flash | r | Variable 10 | float | 2
4116 | #NAME? | Flash | r | Variable 11 | float | 2
4118 | #NAME? | Flash | r | Variable 12 | float | 2
4120 | #NAME? | Flash | r | Variable 13 | float | 2
4122 | #NAME? | Flash | r | Variable 14 | float | 2
4124 | #NAME? | Flash | r | Variable 15 | float | 2
4126 | #NAME? | Flash | r | Variable 16 | float | 2
4128 | #NAME? | Flash | r | Variable 17 | float | 2
4130 | #NAME? | Flash | r | Variable 18 | float | 2
4132 | #NAME? | Flash | r | Variable 19 | float | 2
4134 | #NAME? | Flash | r | Variable 20 | float | 2
4136 | #NAME? | Flash | r | Variable 21 | float | 2
4138 | #NAME? | Flash | r | Variable 22 | float | 2
4140 | #NAME? | Flash | r | Variable 23 | float | 2
4142 | #NAME? | Flash | r | Variable 24 | float | 2
4144 | #NAME? | Flash | r | Variable 25 | float | 2
4146 | #NAME? | Flash | r | Variable 26 | float | 2
4148 | #NAME? | Flash | r | Variable 27 | float | 2
4150 | #NAME? | Flash | r | Variable 28 | float | 2
4152 | #NAME? | Flash | r | Variable 29 | float | 2
4154 | #NAME? | Flash | r | Variable 30 | float | 2
4156 | #NAME? | Flash | r | Variable 31 | float | 2
4158 | #NAME? | Flash | r | Variable 32 | float | 2
4160
4160 | #NAME? |  |  | Emplacement mémoire Non Utilisé |  | 96
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256
4256 | #NAME?

## OPTOD
| Description du POD | "ODO / Temperature PONSEL " | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 10 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PODOx-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 1 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 déduit du paramètre 1 | Parametre 3 déduit du paramètre 1 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | Oxygène | Oxygène | Oxygène | NU
| Unité : | °C | %Sat | mg/L | ppm | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | historique | historique | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | Ces compensations ne servent pas pour cette mesure. | utilisé, en °C, Valeur par défaut (a la mise sous tension du Pod : 25°C). | NU | NU | NU |  |  | Les 3 compensations disponiblent permettent de corriger les mesures d'oxygène en %Sat, en mg/L et en ppm.
| Compense 1 renvoyé par le maître: |  | Valeur de la Pression atmosphérique, en hPa, Valeur par défaut (a la mise sous tension du Pod : 1013hPa). | NU | NU | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: |  | Valeur de la salinité, en ppt (identique à g/Kg), Valeur par défaut (a la mise sous tension du Pod : 0 ppt). | NU | NU | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU | NU | NU | NU | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé pour les paramètres 1, 2 et 3. | NU | NU | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | NU | NU | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU | NU | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | NU | La mesure est perturbée | La mesure est perturbée | La mesure est perturbée | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | NU | Absence de la pastille | Absence de la pastille | Absence de la pastille | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset ('A') | Unité Brute | Parametre 1 | Coeff pouvant être étalonné par un intégrateur.
| Coef 2 | ('B') |  | Parametre 1 | Coefficient calculé seulement en USINE
| Coef 3 | ('C') |  | Parametre 1 | Coefficient calculé seulement en USINE
| Coef 4 | Pente ('D') | Unité Brute | Parametre 1 | Coeff pouvant être étalonné par un intégrateur.
| Coef 5 | ('E') |  | Parametre 1 | Coefficient calculé seulement en USINE
| Coef 6 | ('F') |  | Parametre 1 | Coefficient calculé seulement en USINE
| Coef 7 | ('G') |  | Parametre 1 | Valeur Brute Utilisé en Temporaire
| Coef 8 | NU |  |  | Valeur Brute Utilisé en Temporaire
| Coef 9 | NU |  |  | Valeur Brute Utilisé en Temporaire
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température
| etalon 1 | 0x00 |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne | Le capteur doit dans le sulfite avec une temperature T1 stabilisée, valeur entre 5 et 25 °C.
| etalon 2 | 0x00 |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne
| etalon 3 | la valeur de l'étalon |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne
| etalon 4 | 0x00 |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne | Le capteur doit être dans le 100% (dans l'air) avec une temperature T1 stabilisée, valeur entre 5 et 25 °C.
| etalon 5 | 0x00 |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne
| etalon 6 | 0x00 |  | Paramétre 1, 2 et 3 : Oxygéne
| etalon 7 |  |  |  | Réservé
| etalon 8 | NU
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU

## Turbi
| Description du POD | "Nephelo/TU / Temperature PONSEL " | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 40 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PNEPx-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 10 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 déduit du paramètre 1 | Parametre 3 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | Turbidité Néphélo | Turbidité Néphélo | Turbidité TU | NU
| Unité : | °C | NTU | FNU | mg/L | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | historique | Site | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | utilisé en °C |  |  | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé pour les paramètres 1 et 2. | NU | Utilisé pour le paramètre 3. | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | NU | OUI | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU | renvoie la mesure | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU | Utilisation de 4 Gammes pour le Param 1 et 2 : - gamme 1: 0 / 50 NTU (FNU) - gamme 2 : 0 / 200 NTU (FNU) - gamme 3 : 0 / 1000 NTU (FNU) - gamme 4 : 0 / 4000 NTU (FNU) | NU | NU | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | NU | Utilisé | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | NU | Il y a trop de lumière exterieure | NU | Il y a trop de lumière exterieure | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | NU | Il y a trop de lumière exterieure | NU | Il y a trop de lumière exterieure | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset de la gamme 1 | NTU | Parametre 1 et 2
| Coef 2 | Pente de la gamme 1 | % | Parametre 1 et 2
| Coef 3 | Offset de la gamme 2 | NTU | Parametre 1 et 2
| Coef 4 | Pente de la gamme 2 | % | Parametre 1 et 2
| Coef 5 | Offset de la gamme 3 | NTU | Parametre 1 et 2
| Coef 6 | Pente de la gamme 3 | % | Parametre 1 et 2
| Coef 7 | Offset de la gamme 4 | NTU | Parametre 1 et 2
| Coef 8 | Pente de la gamme 4 | % | Parametre 1 et 2
| Coef 9 | Offset du TU | mg/L | Parametre 3
| Coef 10 | Pente du TU | % | Parametre 3
| Coef 11 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur de la matiere
| Coef 12 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur du poids sec
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 |  |  |  | Valeur Brute Utilisé en Temporaire
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | la valeur de l'étalon (offset) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 NTU
| etalon 2 | la valeur de l'étalon(pente) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : 25 NTU (milieu de gamme)
| etalon 3 | la valeur de l'étalon (offset) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 NTU
| etalon 4 | la valeur de l'étalon (pente) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : 100 NTU (milieu de gamme)
| etalon 5 | la valeur de l'étalon (offset) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 NTU
| etalon 6 | la valeur de l'étalon (pente) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : 500 NTU (milieu de gamme)
| etalon 7 | la valeur de l'étalon (offset) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 NTU
| etalon 8 | la valeur de l'étalon (pente) | en NTU | Paramétre 1 et 2 | valeur préconisée par Ponsel : 2000 NTU (milieu de gamme)
| etalon 9 | la valeur de l'étalon (offset) | en mg/L | Paramétre 3 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 mg/L
| etalon 10 | la valeur de l'étalon (pente) | en mg/L | Paramétre 3
| etalon 11 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur de la matiere
| etalon 12 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur du poids sec
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU

## pH_Redox
| Description du POD | "pH / Redox / Temperature PONSEL " | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 20 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PPHRx-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 1 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 | Parametre 3 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | pH | Redox | NU | NU
| Unité : | °C | en unité pH | en mV | NU | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | historique | NU | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | utilisé en °C | NU | NU | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | NON | NU | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset du pH | en unité pH | Parametre 1
| Coef 2 | Pente du pH | % | Parametre 1
| Coef 3 | Offset du Redox | en mV | Parametre 2
| Coef 4 | Pente du Redox | % | Parametre 2
| Coef 5 | Utiliser pour le Tampon du pH | en pH | Parametre 1
| Coef 6 | NU
| Coef 7 | NU
| Coef 8 | NU
| Coef 9 | NU
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | la valeur de l'étalon (offset) | en unité pH | Parametre 1 | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 7 unité pH
| etalon 2 | la valeur de l'étalon (pente) | en unité pH | Parametre 1 | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 4 unité pH
| etalon 3 | Offset |  | Parametre 2 | le 0 mV se fait de facon électronique, ainsi le capteur peut resté dans l'air.
|  | valeur en float : 1,0 |  |  | - Activation du '0' électronique.
|  | valeur en float : 2,0 |  |  | - Calcul de l'offset et Désactivation du '0' électronique.
|  | valeur en float : 3,0 |  |  | - Désactivation du '0' seulement
| etalon 4 | la valeur de l'étalon (pente) | en mV | Parametre 2 | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 240 mV
| etalon 5 | NU
| etalon 6 | NU
| etalon 7 | NU
| etalon 8 | NU
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU

## Redox_annul
| Description du POD | "ORP/Redox/Temperature PONSEL " |  |  |  |  | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 21 |  |  |  |  | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PORPx-xxxx |  |  |  |  | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 1 |  |  |  |  | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 | Parametre 3 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | NU | Redox | NU | NU
| Unité : | °C | NU | en mV | NU | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | NU | historique | NU | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | NU | NU | NU | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | NU | Utilisé | NU | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NU | NON | NU | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | NU | renvoie la mesure | NU | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | NU | Utilisé | NU | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | NU
| Coef 2 | NU
| Coef 3 | Offset du Redox | en mV | Parametre 2
| Coef 4 | Pente du Redox | % | Parametre 2
| Coef 5 | NU
| Coef 6 | NU
| Coef 7 | NU
| Coef 8 | NU
| Coef 9 | NU
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | NU
| etalon 2 | NU
| etalon 3 | Offset |  | Parametre 2 | le 0 mV se fait de facon électronique, ainsi le capteur peut resté dans l'air.
|  | valeur en float : 1,0 |  |  | - Activation du '0' électronique.
|  | valeur en float : 2,0 |  |  | - Calcul de l'offset et Désactivation du '0' électronique.
|  | valeur en float : 3,0 |  |  | - Désactivation du '0' seulement
| etalon 4 | la valeur de l'étalon (pente) | en mV | Parametre 2 | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 240 mV
| etalon 5 | NU
| etalon 6 | NU
| etalon 7 | NU
| etalon 8 | NU
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU
Les variables de type u16 en RAM (0x006F a 0x007E)
| Les variables de type float en RAM (0x007F a 0x009D) | [5 empty] | Variable 1 | NU
| Variable 1 | NU |  |  |  |  | Variable 2 | NU
| Variable 2 | NU |  |  |  |  | Variable 3 | NU
| Variable 3 | NU |  |  |  |  | Variable 4 | NU
| Variable 4 | NU |  |  |  |  | Variable 5 | NU
| Variable 5 | NU |  |  |  |  | Variable 6 | NU
| Variable 6 | NU |  |  |  |  | Variable 7 | NU
| Variable 7 | NU |  |  |  |  | Variable 8 | NU
| Variable 8 | NU |  |  |  |  | Variable 9 | NU
| Variable 9 | NU |  |  |  |  | Variable 10 | NU
| Variable 10 | NU |  |  |  |  | Variable 11 | NU
| Variable 11 | NU |  |  |  |  | Variable 12 | NU
| Variable 12 | NU |  |  |  |  | Variable 13 | NU
| Variable 13 | NU |  |  |  |  | Variable 14 | NU
| Variable 14 | NU |  |  |  |  | Variable 15 | NU
| Variable 15 | NU |  |  |  |  | Variable 16 | NU
| Variable 16 | NU

## Conductivite - C4E
| Description du POD | "C4E /Salinite/Temp PONSEL " | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 30 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PC4Ex-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 10 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 déduit du paramètre 1 | Parametre 3 déduit du paramètre 1 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | Conductivité C4E | Salinité | TDS - Kcl | NU
| Unité : | °C | µS / cm | g/Kg | ppm | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | historique | historique | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | utilisé en °C |  |  | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU | NU | NU | NU | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé pour les paramètres 1, 2 et 3 | NU | NU | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | NU | NU | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU | NU | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU | Utilisation de 4 Gammes pour le Param 1, 2 et 3 : - gamme 1: 0 / 200 µS/cm - gamme 2 : 0 / 2000 µS/cm - gamme 3 : 0 / 20 000 µS/cm - gamme 4 : 0 / 200 000 µS/cm | NU | NU | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | NU | NU | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | NU | "Petite" oscillation sur la mesure | NU | NU | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
| Remarque : | La Salinité et le TDS ne s’étalonne pas, ces parametres sont déduits de la mesure de conductivité.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset de la gamme 1 | µS/cm | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 2 | Pente de la gamme 1 | % | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 3 | Offset de la gamme 2 | µS/cm | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 4 | Pente de la gamme 2 | % | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 5 | Offset de la gamme 3 | µS/cm | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 6 | Pente de la gamme 3 | % | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 7 | Offset de la gamme 4 | µS/cm | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 8 | Pente de la gamme 4 | % | Parametre 1, 2 et 3.
| Coef 9 | NU
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | la valeur '0' (offset) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'air.
| etalon 2 | la valeur de l'étalon (pente) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 84 µS/cm
| etalon 3 | la valeur '0' (offset) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'air.
| etalon 4 | la valeur de l'étalon (pente) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 1413 µS/cm
| etalon 5 | la valeur '0' (offset) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'air.
| etalon 6 | la valeur de l'étalon (pente) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 12880 µS/cm
| etalon 7 | la valeur '0' (offset) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'air.
| etalon 8 | la valeur de l'étalon (pente) | en unité µS/cm | Parametre 1, 2 et 3. | exemple de valeur (préconisée par Ponsel) : 111800 µS/cm
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU

## Conductivité - CTZ
| Description du POD | "CTZ/Salinity/Temp PONSEL " | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 50 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PCTZx-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 10 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 déduit du paramètre 1 | Parametre 3 déduit du paramètre 1 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | Conductivité CTZ | Salinité | Conductivité CTZ sans compensation de temperature | NU
| Unité : | °C | mS / cm | g/Kg | mS / cm | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | historique | historique | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | utilisé en °C |  | NU | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU | Alpha en %/°C Valeur par défaut (a la mise sous tension du Pod : 0 %/°C --> Mesure non compensée).
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé pour les paramètres 1, 2 et 3 | NU | NU | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | NU | NU | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU | NU | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU | Utilisation de 2 Gammes pour le Param 1, 2 et 3: (pas de gamme automatique) - gamme 1: 0 / 100 mS/cm - gamme 2 : 0 / 700 et + mS/cm | NU | NU | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | La tension d alimentation (Vcc_micro) est trop faible. |  |  |  | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | NU | NU | NU | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | La tension d alimentation (Vcc_micro) est mauvaise. |  |  |  | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | NU | NU | NU | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
| Remarque : | La Salinité ne s’étalonne pas, ces parametres sont déduits de la mesure de conductivité.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset de la gamme 1 | mS/cm | Parametre 1 et 2.
| Coef 2 | Pente de la gamme 1 | % | Parametre 1 et 2.
| Coef 3 | Offset de la gamme 2 | mS/cm | Parametre 1 et 2.
| Coef 4 | Pente de la gamme 2 | % | Parametre 1 et 2.
| Coef 5 | NU
| Coef 6 | NU
| Coef 7 | NU
| Coef 8 | NU
| Coef 9 | NU
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | la valeur de l'étalon, proche de '0 mS/cm' (offset) | en unité mS/cm | Parametre 1 et 2. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'eau déminéralisé
| etalon 2 | Pente |  | Parametre 1 et 2. | 2 types d etalonnage pour la pente : - etal manuel : Mettre le capteur dans une solution tampon et renvoyer la valeur du tampon en mS/cm ( valeur préconisée par Ponsel : XXX mS/cm). - etal automatique : Mettre le capteur dans l air, |  |  |  | L'étal automatique n est pas disponible actuellement sur nos pods
|  | la valeur de l'étalon | en unité mS/cm |  | - Calcul de la pente (Etalonnage manuel)
|  | 0x01 |  |  | - Activation de l'étalonnage automatique. (simulation d une conductivite de ….mS/cm)
|  | 0x02 |  |  | - Calcul de la pente et desactivation de l'étalonnage automatique
|  | 0x03 |  |  | - Desactivation de l'étalonnage automatique seulement
| etalon 3 | la valeur de l'étalon, proche de '0mS/cm' (offset) | en unité mS/cm | Parametre 1 et 2. | Ponsel préconise de mettre le capteur dans l'eau déminéralisé
| etalon 4 | Pente |  | Parametre 1 et 2. | 2 types d etalonnage pour la pente : - etal manuel : Mettre le capteur dans une solution tampon et renvoyer la valeur du tampon en mS/cm ( valeur préconisée par Ponsel : XXX mS/cm). - etal automatique : Mettre le capteur dans l air, |  |  |  | L'étal automatique n est pas disponible actuellement sur nos pods
|  | la valeur de l'étalon | en unité mS/cm |  | - Calcul de la pente (Etalonnage manuel)
|  | 0x01 |  |  | - Activation de l'étalonnage automatique. (simulation d une conductivite de … mS/cm)
|  | 0x02 |  |  | - Calcul de la pente et desactivation de l'étalonnage automatique
|  | 0x03 |  |  | - Desactivation de l'étalonnage automatique seulement
| etalon 5 | NU
| etalon 6 | NU
| etalon 7 | NU
| etalon 8 | NU
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU

## Turbi_PF
| Description du POD | "TU/MES/VB 5 PONSEL " "VB 5 PONSEL " (parametre 2 et 3 non disponible) | [5 empty] | Information disponible
| adresse en sortie d'usine (par défaut) | 60 | [5 empty] | Utilisé pour le paramétrage de la mesure
| numero de serie | SN-PTURx-xxxx | [5 empty] | Utilisé pour la mesure
| Valeur du moyennage par defaut | 10 | [5 empty] | Utilisée pour le paramétrage du POD
Utilisée pour l'étalonnage des paramètres
Système, seulement utilisé par Ponsel
[7 empty] | NU | Non utilisé
|  | Mesure de Température | Parametre 1 | Parametre 2 | Parametre 3 | Parametre 4
| Mesure du parametre : | Température | Voile de Boue | MES | Turbidité | NU
| Unité : | °C | % | g/l | FAU | NU
| Géré par Historique ou Site : | historique | historique | Site | historique | NU
| Compense Température renvoyé par le maître : | NU | NU | NU | NU | NU
| Compense 1 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 2 renvoyé par le maître: | NU
| Compense 3 renvoyé par le maître: | NU
Config de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU
Config de la nature des mesures | Mode différé utilisé : | NON | NON | OUI | NON | NU
| mesure corrigée (par défaut) : | renvoie la mesure | renvoie la mesure | renvoie la mesure | renvoie la mesure | NU
| mesure corrigée 1 : | NU
| mesure corrigée 2 : | NU
| mesure brute : | NU
| Configuration des gammes : CgGamme | NU | NU | NU | NU | NU
Statut de la mesure : |  | Utilisé | Utilisé | Utilisé | Utilisé | NU
Statut des mesures | Mesure OK avec l'INFO 1 | La tension d alimentation est trop faible ou trop forte |  |  |  | NU
| Mesure OK avec l'INFO 2 | NU | Il y a trop de lumiere exterieure |  |  | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 3 | La tension d alimentation est trop faible ou trop forte ou Il y a au moins 1 peripherique de defectueux |  |  |  | NU
| Mesure Impossible avec l'INFO 4 | NU | Il y a trop de lumiere exterieure |  |  | NU
Descriptions des coefficients d'étalonnage : tous les coefficients sont données par rapport au coef usine.
|  | Information | Unité : | Coeff servant au paramétre : | Remarques :
| Coef Offset Temp | Offset de la température | °C | Température
| Coef Pente Temp | Pente de la température | % | Température
| Coef 1 | Offset du FAU | en ua | Parametre 3
| Coef 2 | Pente du FAU | % | Parametre 3
| Coef 3 | Offset du VB | en ua | Parametre 1
| Coef 4 | Offset du MES | en ua | Parametre 2
| Coef 5 | Pente du MES | % | Parametre 2
| Coef 6 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur de la matiere
| Coef 7 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur du poids sec
| Coef 8 | NU
| Coef 9 | NU
| Coef 10 | NU
| Coef 11 | NU
| Coef 12 | NU
| Coef 13 | NU
| Coef 14 | NU
| Coef 15 | NU
| Coef 16 | NU
Descriptions des étalons :
|  | Le maître renvoie : | Unité | Etalon servant au paramétre : | Remarques :
| etalon 1 de la temperature | la valeur de l'étalon (offset) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 0°C
| etalon 2 de la temperature | la valeur de l'étalon (pente) | °C | Température | valeur préconisée par Ponsel : proche de 25°C
| etalon 1 | la valeur de l'étalon, proche de '0 FAU' (offset) | En FAU | Paramétre 3 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 FAU
| etalon 2 | la valeur de l'étalon(pente) | En FAU | Paramétre 3 | valeur préconisée par Ponsel : 2000 FAU (milieu de gamme)
| etalon 3 | la valeur de l'étalon, | unité du VB en % | Paramétre 1 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé, soit 100%
| etalon 4 | la valeur de l'étalon, proche de '0 g/l' (offset) | en g/l | Paramétre 2 | valeur préconisée par Ponsel : eau déminéralisé 0 g/l
| etalon 5 | la valeur de l'étalon(pente) | en g/l | Paramétre 2
| etalon 6 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur de la matiere
| etalon 7 |  |  |  | Utilise pour memoriser la valeur du poids sec
| etalon 8 | NU
| etalon 9 | NU
| etalon 10 | NU
| etalon 11 | NU
| etalon 12 | NU
| etalon 13 | NU
| etalon 14 | NU
| etalon 15 | NU
| etalon 16 | NU